## 20260115
医療機器精度管理について 参考資料
浜松医科大学医学部附属病院 2026年1月15日現在
医療機器名 | 装置名 | メーカー | 点検・校正
|  |  | 方法 | 頻度 | 直近実施日 | 記録の有無 | 閲覧の可否
体温計 | テルモ電子体温計C207 | TERUMO | 保証期間内で交換 | 1回/年 | 2025/4/9交換 | － | －
血圧計 | テルモエレマーノ テルモ電子血圧計H55 (型式 ES-H55) 2018年購入 テルモエレマーノ2 テルモ電子血圧計H56 （型式ES-H56) | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/年 | 2025-04-09 | 有 | 可
外来 血圧計 | 電子血圧計 ＵＭー101Ｂシリーズ | エー・アンド・デイ | 業者が実施 | 必要に応じて |  | 有 | 可
全自動患者用 血圧計 | 全自動血圧計(診之助) | エー・アンド・デイ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 1回/2年 | 各々 | 有 | 可
ベッドサイド 体重計 | AD-6121A | エー・アンド・デイ | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 2024-04-16 | 体重計に シール貼付 | －
外来 体重計 | － | － | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 2024-04-16 | 体重計に シール貼付 | －
身長計 | － | － | 実施していない | － | ー | － | －
心電計 | ECG2550 | 日本光電 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025/3/6.7 | 有 | 可
エコー | EPIQ7 | フィリップス | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025-03-18 | 有 | 可
| VividE95(ARO136/EP9549) | GE | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025-03-05 | 有 | 可
呼吸機能検査機器 | DISCOM-21FXⅢ（193527） | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025-05-21 | 有 | 可
DLCO | CHESTAC-8900（890784) | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025-05-21 | 有 | 可
パルスオキシメーター | オニックスVantage パルスフロー マシモ SETフィンガーパルスオキシメーターマイティサット | 村中医療器㈱ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 不具合事象発生時 | ‐ | － | －
Ｘ線単純撮影装置 | RAD speed Pro | 島津製作所 | 業者が実施 | 1回/年 | 2025-01-29 | 有 | 可
ＣＴ | SOMATOM Definition Flash（2025/1/27終了） | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-09-03 | 有 | 可
| Aquilion ONE（2025/2/17稼働） | CANON | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-12-08 | 有 | 可
| Revolution CT | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-12-25 | 有 | 可
| Revolution EVO | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-10-02 | 有 | 可
ＭＲＩ | 1.5 SIGNA EXPLORER | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-10-17 | 有 | 可
| MR7700 | PHILIPS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-12-19 | 有 | 可
| Discovery MR750ｗ 3.0T | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-11-14 | 有 | 可
骨スキャン | Symbia Evo | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-07-14 | 有 | 可
核医学検査シンチ | Symbia Intevo６ | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-11-10 | 有 | 可
ＰＥＴ-ＣＴ | BIOGRAPH Horizin-４R | シーメンス・ジャパン㈱ | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-07-29 | 有 | 可
輸液ポンプ | － | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/4カ月 |  | 有 | 可
遠心分離機 | 5911 | KUBOTA | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 2025-03-27 | 有 | 可
冷却遠心分離機 | AX-511 S500FR Sorvall X4RF | トミー精工 KUBOTA Thermo Fisher | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 2025/3/18 2025/3/27 2025/3/12 | 有 | 可
検査部 超冷凍庫(-80℃） | MDF- DU702VHS1 | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 内蔵温度計で毎営業日同時刻に温度確認 |  | - | 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷凍庫(-30℃) | MDF- MU339H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度目視確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 2025-01-29 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷蔵庫 | MPR-S5500H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度を目視で確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 2025-01-29 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
薬剤部 治験薬保管冷蔵庫 | MPR-414FS-PJ MPR-1014・MPR-N170 | Panasonic ｐHcbi | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日最低と最高温度を目視で確認し記録 | 保証期間内で交換 | 校正保証期限2027/2/10 | 温度記録あり | 温度記録可

## 20251017
医療機器精度管理について 参考資料
浜松医科大学医学部附属病院 2025年10月17日現在
医療機器名 | 装置名 | メーカー | 点検・校正
|  |  | 方法 | 頻度 | 直近実施日 | 記録の有無 | 閲覧の可否
体温計 | テルモ電子体温計C207 | TERUMO | 保証期間内で交換 | 1回/年 | 2025/4/9交換 | － | －
血圧計 | テルモエレマーノ テルモ電子血圧計H55 (型式 ES-H55) 2018年購入 テルモエレマーノ2 テルモ電子血圧計H56 （型式ES-H56) | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/年 | 2025-04-09 | 有 | 可
外来 血圧計 | 電子血圧計 ＵＭー101Ｂシリーズ | エー・アンド・デイ | 業者が実施 | 必要に応じて |  | 有 | 可
全自動患者用 血圧計 | 全自動血圧計(診之助) | エー・アンド・デイ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 1回/2年 | 各々 | 有 | 可
ベッドサイド 体重計 | AD-6121A | エー・アンド・デイ | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 2024-04-16 | 体重計に シール貼付 | －
外来 体重計 | － | － | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 2024-04-16 | 体重計に シール貼付 | －
身長計 | － | － | 実施していない | － | ー | － | －
心電計 | ECG2550 | 日本光電 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025/3/6.7 | 有 | 可
エコー | EPIQ7 | フィリップス | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025-03-18 | 有 | 可
| VividE95(ARO136/EP9549) | GE | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025-03-05 | 有 | 可
呼吸機能検査機器 | DISCOM-21FXⅢ（193527） | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025-05-21 | 有 | 可
DLCO | CHESTAC-8900（890784) | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025-05-21 | 有 | 可
パルスオキシメーター | オニックスVantage パルスフロー マシモ SETフィンガーパルスオキシメーターマイティサット | 村中医療器㈱ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 不具合事象発生時 | ‐ | － | －
Ｘ線単純撮影装置 | RAD speed Pro | 島津製作所 | 業者が実施 | 1回/年 | 2025-01-29 | 有 | 可
ＣＴ | SOMATOM Definition Flash（2025/1/27終了） | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-09-03 | 有 | 可
| Aquilion ONE（2025/2/17稼働） | CANON | 業者が実施 | 1回/年以上 |  | 有 | 可
| Revolution CT | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-06-13 | 有 | 可
| Revolution EVO | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-06-19 | 有 | 可
ＭＲＩ | 1.5 SIGNA EXPLORER | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-07-18 | 有 | 可
| MR7700 | PHILIPS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-06-13 | 有 | 可
| Discovery MR750ｗ 3.0T | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-08-15 | 有 | 可
骨スキャン | Symbia Evo | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-07-14 | 有 | 可
核医学検査シンチ | Symbia Intevo６ | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-05-19 | 有 | 可
ＰＥＴ-ＣＴ | BIOGRAPH Horizin-４R | シーメンス・ジャパン㈱ | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-07-29 | 有 | 可
輸液ポンプ | － | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/4カ月 |  | 有 | 可
遠心分離機 | 5911 | KUBOTA | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 2025-03-27 | 有 | 可
冷却遠心分離機 | AX-511 S500FR Sorvall X4RF | トミー精工 KUBOTA Thermo Fisher | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 2025/3/18 2025/3/27 2025/3/12 | 有 | 可
検査部 超冷凍庫(-80℃） | MDF- DU702VHS1 | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 内蔵温度計で毎営業日同時刻に温度確認 |  | - | 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷凍庫(-30℃) | MDF- MU339H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度目視確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 2025-01-29 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷蔵庫 | MPR-S5500H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度を目視で確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 2025-01-29 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
薬剤部 治験薬保管冷蔵庫 | MPR-414FS-PJ MPR-1014・MPR-N170 | Panasonic ｐHcbi | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日最低と最高温度を目視で確認し記録 | 保証期間内で交換 | 校正保証期限2027/2/10 | 温度記録あり | 温度記録可

## 20250414
医療機器精度管理について 参考資料
浜松医科大学医学部附属病院 2025年5月26日現在
医療機器名 | 装置名 | メーカー | 点検・校正
|  |  | 方法 | 頻度 | 直近実施日 | 記録の有無 | 閲覧の可否
体温計 | テルモ電子体温計C207 | TERUMO | 保証期間内で交換 | 1回/年 | 2025/4/9交換 | － | －
血圧計 | テルモエレマーノ テルモ電子血圧計H55 (型式 ES-H55) 2018年購入 テルモエレマーノ2 テルモ電子血圧計H56 （型式ES-H56) | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/年 | 2025-04-09 | 有 | 可
外来 血圧計 | 電子血圧計 ＵＭー101Ｂシリーズ | エー・アンド・デイ | 業者が実施 | 必要に応じて |  | 有 | 可
全自動患者用 血圧計 | 全自動血圧計(診之助) | エー・アンド・デイ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 1回/2年 | 各々 | 有 | 可
ベッドサイド 体重計 | AD-6121A | エー・アンド・デイ | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 2024-04-16 | 体重計に シール貼付 | －
外来 体重計 | － | － | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 2024-04-16 | 体重計に シール貼付 | －
身長計 | － | － | 実施していない | － | ー | － | －
心電計 | ECG2550 | 日本光電 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025/3/6.7 | 有 | 可
エコー | EPIQ7 | フィリップス | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025-03-18 | 有 | 可
| VividE95(ARO136/EP9549) | GE | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2025-03-05 | 有 | 可
呼吸機能検査機器 | DISCOM-21FXⅢ（193527） | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2024-06-25 | 有 | 可
DLCO | CESTAC-8900（890784) | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2024-05-15 | 有 | 可
パルスオキシメーター | オニックスVantage パルスフロー マシモ SETフィンガーパルスオキシメーターマイティサット | 村中医療器㈱ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 不具合事象発生時 | ‐ | － | －
Ｘ線単純撮影装置 | RAD speed Pro | 島津製作所 | 業者が実施 | 1回/年 | 2025-01-29 | 有 | 可
ＣＴ | SOMATOM Definition Flash（2025/1/27終了） | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-09-03 | 有 | 可
| Aquilion ONE（2025/2/17稼働） | CANON | 業者が実施 | 1回/年以上 |  | 有 | 可
| Revolution CT | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-03-31 | 有 | 可
| Revolution EVO | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-02-20 | 有 | 可
ＭＲＩ | 1.5 SIGNA EXPLORER | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-01-17 | 有 | 可
| MR7700 | PHILIPS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-06-14 | 有 | 可
| Discovery MR750ｗ 3.0T | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-02-14 | 有 | 可
骨スキャン | Symbia Evo | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2025-01-27 | 有 | 可
核医学検査シンチ | Symbia Intevo６ | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-11-18 | 有 | 可
ＰＥＴ-ＣＴ | Biograph 16True Point | シーメンス・ジャパン㈱ | 業者が実施 | 1回/年以上 |  | 有 | 可
輸液ポンプ | － | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/4カ月 |  | 有 | 可
遠心分離機 | 5911 | KUBOTA | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 2025-03-27 | 有 | 可
冷却遠心分離機 | AX-511 S500FR Sorvall X4RF | トミー精工 KUBOTA Thermo Fisher | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 2025/3/18 2025/3/27 2025/3/12 | 有 | 可
検査部 超冷凍庫(-80℃） | MDF- DU702VHS1 | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 内蔵温度計で毎営業日同時刻に温度確認 |  | - | 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷凍庫(-30℃) | MDF- MU339H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度目視確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 2025-01-29 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷蔵庫 | MPR-S5500H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度を目視で確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 2025-01-29 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
薬剤部 治験薬保管冷蔵庫 | MPR-414FS-PJ MPR-1014・MPR-N170 | Panasonic ｐHcbi | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日最低と最高温度を目視で確認し記録 | 保証期間内で交換 | 校正保証期限2025/6/13 | 温度記録あり | 温度記録可

## 20241216
医療機器精度管理について 参考資料
浜松医科大学医学部附属病院 2024年12月16日現在
医療機器名 | 装置名 | メーカー | 点検・校正
|  |  | 方法 | 頻度 | 直近実施日 | 記録の有無 | 閲覧の可否
体温計 | テルモ電子体温計C207 | TERUMO | 保証期間内で交換 | 1回/年 | 2024/4/10交換 | － | －
血圧計 | テルモエレマーノ テルモ電子血圧計H55 (型式 ES-H55) 2018年購入 テルモエレマーノ2 テルモ電子血圧計H56 （型式ES-H56) | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/年 | 2024-04-12 | 有 | 可
外来 血圧計 | 電子血圧計 ＵＭー101Ｂシリーズ | エー・アンド・デイ | 業者が実施 | 必要に応じて |  | 有 | 可
全自動患者用 血圧計 | 全自動血圧計(診之助) | エー・アンド・デイ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 1回/2年 | 各々 | 有 | 可
ベッドサイド 体重計 | AD-6121A | エー・アンド・デイ | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 2024-04-16 | 体重計に シール貼付 | －
外来 体重計 | － | － | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 2024-04-16 | 体重計に シール貼付 | －
身長計 | － | － | 実施していない | － | ー | － | －
心電計 | ECG2550 | 日本光電 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2024-03-22 | 有 | 可
エコー | EPIQ7 | フィリップス | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2024-03-07 | 有 | 可
| VividE95(AU85303/AU85267) | GE | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2024-03-22 | 有 | 可
呼吸機能検査機器 | DISCOM-21FXⅢ（193527） | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2024-06-25 | 有 | 可
DLCO | CESTAC-8900（890784) | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2024-05-15 | 有 | 可
パルスオキシメーター | オニックスVantage パルスフロー マシモ SETフィンガーパルスオキシメーターマイティサット | 村中医療器㈱ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 不具合事象発生時 | ‐ | － | －
Ｘ線単純撮影装置 | RAD speed Pro | 島津製作所 | 業者が実施 | 1回/年 | 2024-01-25 | 有 | 可
ＣＴ | SOMATOM Definition Flash | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-09-03 | 有 | 可
| Revolution CT | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-09-12 | 有 | 可
| Revolution EVO | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-10-17 | 有 | 可
ＭＲＩ | 1.5 SIGNA EXPLORER | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-10-11 | 有 | 可
| MR7700 | PHILIPS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-06-14 | 有 | 可
| Discovery MR750ｗ 3.0T | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-11-08 | 有 | 可
骨スキャン | Symbia Evo | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-07-22 | 有 | 可
核医学検査シンチ | Symbia Intevo６ | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-11-18 | 有 | 可
ＰＥＴ-ＣＴ | Biograph 16True Point | シーメンス・ジャパン㈱ | 業者が実施 | 1回/年以上 |  | 有 | 可
輸液ポンプ | － | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/4カ月 |  | 有 | 可
遠心分離機 | ST-5004M ST- 722M | KUBOTA | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 2024-03-28 | 有 | 可
冷却遠心分離機 | AX-511 S500FR | トミー精工 KUBOTA | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 2024/3/13 2024/3/28 | 有 | 可
検査部 超冷凍庫(-80℃） | MDF- DU702VHS1 | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 内蔵温度計で毎営業日同時刻に温度確認 |  | - | 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷凍庫(-30℃) | MDF- MU339H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度目視確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 2024-03-25 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷蔵庫 | MPR-S5500H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度を目視で確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 2024-03-25 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
薬剤部 治験薬保管冷蔵庫 | MPR-414FS-PJ MPR-1014・MPR-N170 | Panasonic ｐHcbi | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日最低と最高温度を目視で確認し記録 | 保証期間内で交換 | 校正保証期限2025/6/13 | 温度記録あり | 温度記録可

## 20241002
医療機器精度管理について 参考資料
浜松医科大学医学部附属病院 2024年10月2日現在
医療機器名 | 装置名 | メーカー | 点検・校正
|  |  | 方法 | 頻度 | 直近実施日 | 記録の有無 | 閲覧の可否
体温計 | テルモ電子体温計C207 | TERUMO | 保証期間内で交換 | 1回/年 | 2024/4/10交換 | － | －
血圧計 | テルモエレマーノ テルモ電子血圧計H55 (型式 ES-H55) 2018年購入 テルモエレマーノ2 テルモ電子血圧計H56 （型式ES-H56) | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/年 | 2024-04-12 | 有 | 可
外来 血圧計 | 電子血圧計 ＵＭー101Ｂシリーズ | エー・アンド・デイ | 業者が実施 | 必要に応じて |  | 有 | 可
全自動患者用 血圧計 | 全自動血圧計(診之助) | エー・アンド・デイ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 1回/2年 | 各々 | 有 | 可
ベッドサイド 体重計 | AD-6121A | エー・アンド・デイ | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 2024-04-16 | 体重計に シール貼付 | －
外来 体重計 | － | － | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 2024-04-16 | 体重計に シール貼付 | －
身長計 | － | － | 実施していない | － | ー | － | －
心電計 | ECG2550 | 日本光電 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2024-03-22 | 有 | 可
エコー | EPIQ7 | フィリップス | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2024-03-07 | 有 | 可
| VividE95(AU85303/AU85267) | GE | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2024-03-22 | 有 | 可
呼吸機能検査機器 | DISCOM-21FXⅢ（193527） | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2024-06-25 | 有 | 可
DLCO | CESTAC-8900（890784) | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 2024-05-15 | 有 | 可
パルスオキシメーター | オニックスVantage パルスフロー マシモ SETフィンガーパルスオキシメーターマイティサット | 村中医療器㈱ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 不具合事象発生時 | ‐ | － | －
Ｘ線単純撮影装置 | RAD speed Pro | 島津製作所 | 業者が実施 | 1回/年 | 2024-01-25 | 有 | 可
ＣＴ | SOMATOM Definition Flash | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-03-05 | 有 | 可
| Revolution CT | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-03-13 | 有 | 可
| Revolution EVO | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-06-13 | 有 | 可
ＭＲＩ | 1.5 SIGNA EXPLORER | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-07-19 | 有 | 可
| MR7700 | PHILIPS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-06-14 | 有 | 可
| Discovery MR750ｗ 3.0T | GE | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-05-17 | 有 | 可
骨スキャン | Symbia Evo | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-07-22 | 有 | 可
核医学検査シンチ | Symbia Intevo６ | SIEMENS | 業者が実施 | 1回/年以上 | 2024-05-27 | 有 | 可
ＰＥＴ-ＣＴ | Biograph 16True Point | シーメンス・ジャパン㈱ | 業者が実施 | 1回/年以上 |  | 有 | 可
輸液ポンプ | － | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/4カ月 |  | 有 | 可
遠心分離機 | ST-5004M ST- 722M | KUBOTA | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 2024-03-28 | 有 | 可
冷却遠心分離機 | AX-511 S500FR | トミー精工 KUBOTA | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 2024/3/13 2024/3/28 | 有 | 可
検査部 超冷凍庫(-80℃） | MDF- DU702VHS1 | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 内蔵温度計で毎営業日同時刻に温度確認 |  | - | 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷凍庫(-30℃) | MDF- MU339H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度目視確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 2024-03-25 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷蔵庫 | MPR-S5500H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度を目視で確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 2024-03-25 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
薬剤部 治験薬保管冷蔵庫 | MPR-414FS-PJ MPR-1014・MPR-N170 | Panasonic ｐHcbi | 業者による点検なし | 無 | ー | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日最低と最高温度を目視で確認し記録 | 保証期間内で交換 | 校正保証期限2025/6/13 | 温度記録あり | 温度記録可

## 20230810
医療機器精度管理について 参考資料
浜松医科大学医学部附属病院 2023年8月10日現在
医療機器名 | 装置名 | メーカー | 点検・校正
|  |  | 方法 | 頻度 | 記録の有無 | 閲覧の可否
体温計 | テルモ電子体温計C207 | TERUMO | 保証期間内で交換 | 1回/年 | － | －
血圧計 | テルモエレマーノ テルモ電子血圧計H55 (型式 ES-H55) 2018年購入 テルモエレマーノ2 テルモ電子血圧計H56 （型式ES-H56) | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/年 | 有 | 可
外来 血圧計 | 電子血圧計 ＵＭー101Ｂシリーズ | エー・アンド・デイ | 業者が実施 | 必要に応じて | 有 | 可
全自動患者用 血圧計 | 全自動血圧計(診之助) | エー・アンド・デイ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 1回/2年 | 有 | 可
ベッドサイド 体重計 | AD-6121A | エー・アンド・デイ | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 体重計に シール貼付 | －
外来 体重計 | － | － | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 体重計に シール貼付 | －
身長計 | － | － | 実施していない | － | － | －
心電計 | ECG2550 | 日本光電 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
エコー | EPIQ7 | フィリップス | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
| VividE95(AU85303/AU85267) | GE | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
呼吸機能検査機器 | DISCOM-21FXⅢ（193527） | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
DLCO | CESTAC-8900（890784) | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
パルスオキシメーター | オニックスVantage | 村中医療器㈱ | 業者が実施 院内ME室で管理 | － | － | －
Ｘ線単純撮影装置 | RADspeed Pro | 島津製作所 | 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
ＣＴ | SOMATOM Definition Flash | SIEMENS | 業者が実施 | 2回/年 | 有 | 可
| Revolution CT | GE | 業者が実施 | 3～4回/年 | 有 | 可
| Revolution EVO | GE | 業者が実施 | 3回/年 | 有 | 可
ＭＲＩ | 1.5 SIGNA EXPLORER | GE | 業者が実施 | 4回/年 | 有 | 可
| MR7700 | PHILIPS | 業者が実施 | 4回/年 | 有 | 可
| Discovery MR750ｗ 3.0T | GE | 業者が実施 | 4回/年 | 有 | 可
骨スキャン | Symbia E | TOSHIBA | 業者が実施 | 2回/年 | 有 | 可
核医学検査シンチ | Symbia Intevo６ | SIEMENS | 業者が実施 | 2回/年 | 有 | 可
ＰＥＴ-ＣＴ | Biograph 16True Point | シーメンス・ジャパン㈱ | 業者が実施 | 3回/年 | 有 | 可
輸液ポンプ | － | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/4カ月 | 有 | 可
遠心分離機 | 5910、5911 CF10RX2※高Gの場合 | KUBOTA 日立 | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 有 | 可
冷却遠心分離機 | 5910、2800 CF16RX | KUBOTA 日立 | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 有 | 可
検査部 超冷凍庫(-80℃） | MDF- DU702VHS1 | PHC | 業者による点検なし | 無 | 無 | 無
|  |  | 内蔵温度計で毎営業日同時刻に温度確認 |  | 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷凍庫(-30℃) | MDF- MU339H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度目視確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷蔵庫 | MPR-S5500H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度を目視で確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
薬剤部 治験薬保管冷蔵庫 | MPR-1014 MPR-414FS-P | PHC | 業者による点検なし | 無 | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日最低と最高温度を目視で確認し記録 | 保証期間内で交換 | 温度記録あり | 温度記録可

## 20230727
医療機器精度管理について 参考資料
浜松医科大学医学部附属病院 2023年7月27日現在
医療機器名 | 装置名 | メーカー | 点検・校正
|  |  | 方法 | 頻度 | 記録の有無 | 閲覧の可否
体温計 | テルモ電子体温計C207 | TERUMO | 保証期間内で交換 | 1回/年 | － | －
血圧計 | テルモエレマーノ テルモ電子血圧計H55 (型式 ES-H55) 2018年購入 テルモエレマーノ2 テルモ電子血圧計H56 （型式ES-H56) | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/年 | 有 | 可
外来 血圧計 | 電子血圧計 ＵＭー101Ｂシリーズ | エー・アンド・デイ | 業者が実施 | 必要に応じて | 有 | 可
全自動患者用 血圧計 | 全自動血圧計(診之助) | エー・アンド・デイ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 1回/2年 | 有 | 可
ベッドサイド 体重計 | AD-6121A | エー・アンド・デイ | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 体重計に シール貼付 | －
外来 体重計 | － | － | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 体重計に シール貼付 | －
身長計 | － | － | 実施していない | － | － | －
心電計 | ECG2550 | 日本光電 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
エコー | EPIQ7 | フィリップス | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
| VividE95(AU85303/AU85267) | GE | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
呼吸機能検査機器 | DISCOM-21FXⅢ（193527） | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
DLCO | CESTAC-8900（890784) | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
パルスオキシメーター | オニックスVantage | 村中医療器㈱ | 業者が実施 院内ME室で管理 | － | － | －
Ｘ線単純撮影装置 | RADspeed Pro | 島津製作所 | 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
ＣＴ | SOMATOM Definition Flash | SIEMENS | 業者が実施 | 2回/年 | 有 | 可
| Revolution CT | GE | 業者が実施 | 3～4回/年 | 有 | 可
| Revolution EVO | GE | 業者が実施 | 3回/年 | 有 | 可
ＭＲＩ | 1.5 SIGNA EXPLORER | GE | 業者が実施 | 4回/年 | 有 | 可
| Discovery MR750 3.0T | GE | 業者が実施 | 4回/年 | 有 | 可
| Discovery MR750ｗ 3.0T | GE | 業者が実施 | 4回/年 | 有 | 可
骨スキャン | Symbia E | TOSHIBA | 業者が実施 | 2回/年 | 有 | 可
核医学検査シンチ | Symbia Intevo６ | SIEMENS | 業者が実施 | 2回/年 | 有 | 可
ＰＥＴ-ＣＴ | Biograph 16True Point | シーメンス・ジャパン㈱ | 業者が実施 | 3回/年 | 有 | 可
輸液ポンプ | － | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/4カ月 | 有 | 可
遠心分離機 | 5910、5911 CF10RX2※高Gの場合 | KUBOTA 日立 | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 有 | 可
冷却遠心分離機 | 5910、2800 CF16RX | KUBOTA 日立 | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 有 | 可
検査部 超冷凍庫(-80℃） | MDF- DU702VHS1 | PHC | 業者による点検なし | 無 | 無 | 無
|  |  | 内蔵温度計で毎営業日同時刻に温度確認 |  | 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷凍庫(-30℃) | MDF- MU339H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度目視確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷蔵庫 | MPR-S5500H-PJ | PHC | 業者による点検なし | 無 | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度を目視で確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
薬剤部 治験薬保管冷蔵庫 | MPR-1014 MPR-414FS-P | PHC | 業者による点検なし | 無 | 無 | 無
|  |  | 温度計(ロガー) 毎営業日最低と最高温度を目視で確認し記録 | 保証期間内で交換 | 温度記録あり | 温度記録可

## ~2022年
医療機器精度管理について 参考資料
浜松医科大学医学部附属病院 2020年6月19日現在
医療機器名 | 点検・校正
| 方法 | 頻度 | 記録の有無 | 閲覧の可否
体温計 | 保証期間内で交換 | 1回/年 | － | －
血圧計 | 院内ME室が実施 | 1回/年 | 有 | 可
外来 血圧計 | 業者が実施 | 必要に応じて | 有 | 可
全自動患者用 血圧計 | 業者が実施 院内ME室で管理 | 1回/年 | 有 | 可
ベッドサイド 体重計 | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 体重計に シール貼付 | －
外来 体重計 | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 有 | 可
身長計 | 実施していない | － | － | －
心電計 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
エコー | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
呼吸機能検査機器 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
パルスオキシメーター | 業者が実施 院内ME室で管理 | 2018年に購入 保証期間中 | - | -
Ｘ線単純撮影装置 | 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可
ＣＴ | 3台あり 業者が実施 | 2回/年、3回/年、 4回/年 | 有 | 可
ＭＲＩ | 3台あり 業者が実施 | 4回/年 | 有 | 可
骨スキャン | 業者が実施 | 2回/年 | 有 | 可
核医学検査シンチ | 業者が実施 | 2回/年 | 有 | 可
ＰＥＴ-ＣＴ | 業者が実施 | 3回/年 | 有 | 可
輸液ポンプ | 院内ME室が実施 | 1回/4カ月 | 有 | 可
遠心分離機 冷却遠心分離機 | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 有 | 可
検査部 超冷凍庫(-80℃） | 日常点検実施 業者がフィルター交換時に簡単に点検 温度校正なし 内蔵温度計で毎営業日同時刻に温度確認 | 1回/年 | 無 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷凍庫(-30℃) | 業者による点検なし | 無 | 無 | 無
| 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度目視確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
検査部 冷蔵庫 | 業者による点検なし | 無 | 無 | 無
| 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度を目視で確認し記録 | 温度計検定実施 1回/年 | 標準温度計を用いて温度確認し校正記録として取ってある 温度記録あり | 温度記録可
薬剤部 治験薬保管冷蔵庫 | 業者による点検なし 日常点検は温度計確認 | 無 | 無 | 無
薬剤部冷蔵庫 温度ロガー | 保証期間内で交換 毎営業日最低と最高温度を目視で確認し記録 | 1回/年 | 温度記録あり | 可